## Tehnička specifikacija
SPECIFIKACIJA TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA
Red. Br. | OPIS | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
DIGITALNI EEG UREĐAJ SA STANICOM ZA ČITANJE
Proizvođač i model uređaja:
EEG stanica za snimanje
Programska podrška
1 | Microsoft Windows 7 operativni sustav
2 | Izvoz/uvoz podataka u EDF i ASCII
3 | Čitanje nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
4 | Arhiviranje na CD ili DVD medije
5
6 | PC sustav
5 | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
6 | Hard disk min. 500GB SATA
7 | Min. Intel i3, 3,0 GHz procesor
8 | DVD/CD R/RW
9 | Min. 4GB RAM DDR3
10 | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
11 | 22" TFT LCD WS monitor
12 | Izolacijski transformator, min. 500VA
13 | Mobilna kolica za smještaj uređaja
14
15 | EEG programska podrška
14 | Program za snimanje EEG signala
15 | Program za čitanje EEG signala
16 | IP EEG Server - program za daljinsku analizu snimljenih EEG nalaza preko interneta
17 | Program za vođenje baze podataka pacijenata i snimaka (ODBC kompatibilnost)
18 | Neograničen broj mogućih montaža
19 | Neograničen broj prikazanih kanala na ekranu
20 | Dodatno markiranje događaja od strane liječnika koji pregledava snimak
21 | Naknadno markiranje događaja na snimku dok traje snimanje
22 | Kontinuirana provjera impedancije elektroda
23 | Softwareska kalibracija poligrafskih signala (nagib/offset konverzije)
24 | Markiranje događaja koje generira pacijent na hrvatskom jeziku
25 | Mjerenje visine, periode i frekvencije dijela EEG vala
26 | Hardversko zaključavanje EEG programskog sustava (USB dongle ili sl.)
27 | Software koji omogućuje snimanje EEG nalaza tako da se može očitati na bilo kojem Windows XP ili Windows 7 kompatibilnom računalu, bez potrebe instalacije bilo kakvog posebnog softwarea za pregled EEGa
1 | Trend prikaz signala
28 | Amplitude Integrated Encephalogram (AIE)
29 | Total Band Power
30 | Absolute Band Power
31 | Relative Band Power
32 | Envelope
33 | Frequency Ratios (Alpha/Delta, etc)
34 | Generic (npr. SaO2, pulse)
35 | Peak Frequency
36 | Spectral Edge
37 | Spectral Entropy
38 | Spectrogram
39 | Inter Burst Interval
40 | Burst Rate
41 | Burst Suppression Ratio
42 | Obavezno uključeni softveri
42 | Program za automatsku detekciju šiljaka i napadaja
43 | LTM softver - program za dugotrajno EEG snimanje
44 | Brain Mapping program - Band Power, karte usklađenosti i amplituda (Coherence & Amplitude maps). Metode sfernog splajna ili linearne interpolacije. Amplitudni i frekvencijski brain mapping. Mogućnost korištenja više kanala i njihova usporedba.
45 | Obavezna mogućnost nadogradnje
45 | Bežičnim pojačalom; 802.11 B/G IEEE wireless LAN standard
46 | Kortikalnim stimulatorom
1 | Pojačalo
47 | Ukupan broj ulaznih kanala: min. 35
48 | Ukupan broj programibilnih kanala: min. 32
49 | Postavke kanala:
50 | min. 32 EEG kanala (AC - korisnički podesivo)
51 | min. 9 bipolarnih Poligrafskih kanala (AC/DC - korisnički podesivo)
52 | min. 1 DC ulaz visokog nivoa za spajanje vanjskih uređaja, npr. CPAP monitor, itd.
53 | min. 1 SpO2
54 | Markiranje događaja koje generira pacijent (Patient Event)
55 | Ulazna impedancija: >100MW
56 | Diferencijalna ulazna impedancija: >40MW
57 | CMRR: >110dB /50Hz
58 | HW karakteristike kanala:
59 | DC offset tolerancija: min. ±300mV
60 | Max. ulazni napon: min. ±5mV
61 | Frekvencijski raspon: min. 0.05-500 Hz
62 | Hardwaresko pojačanje; min. 400
63 | Poligrafske i EEG elektrode sa zaštitom od dodira
64 | Fluorescentna labela za pojačalo
65 | Integrirani prikaz impedancije na strani pacijenta
66 | Deblok funkcija na svim EEG i poligrafskim kanalima
67 | Spoj na računalo: LAN Ethernet tip
68 | Uključen UTP kabel za spoj pojačalo-računalo
69
70 | Digitalno procesuiranje signala
67 | Frekvencija uzorkovanja: min. 2000-125 Hz
68 | Rezolucija uzorkovanja: min. 16 bita
69 | Filtriranje i naponska osjetljivost se regulira softwareski
70 | Mrežni filter: 50Hz
71
72 | Fotostimulator
71 | Direktno priključen na pojačalo
72 | Bešumni tip sa LED diodama
73 | Neograničeni broj automatskih programa
Stanica za čitanje
75
76 | PC sustav
74 | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
75 | Hard disk min. 500GB SATA
76 | Min. Intel i3, 3.0 GHz procesor
77 | DVD/CD R/RW
78 | Min. 2GB RAM DDR3
79 | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
80 | 22" TFT LCD WS monitor
81 | Laserski pisač (min. 600 dpi)
82
83 | Programska podrška
82 | Microsoft Windows 7 operativni sustav
83 | Min. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Outlook, Power Point)
84 | Mogućnost izvoza/uvoza podataka u EDF i ASCII
85 | Mogućnost čitanja nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
86 | Arhiviranje na CD ili DVD medije
87
88 | EEG programska podrška
87 | Program za čitanje EEG signala s istim mogućnostima kao i EEG stanica za snimanje
Servis, održavanje i kompatibilnost
Kompatibilnost
88 | Uređaj mora omogućiti kompatibilnost s postojećim Nicolet sustavom u ambulanti kako bi se mogla iskoristiti stara baza pacijenata i povezati s novom
Servis
89 | Osiguran servis na području Republike Hrvatske certificiran 9001 ISO standardom
Ponuditelj: